中医病房购置仪器申请单
一、中频脉冲治疗仪3台
二、超短波治疗仪1台
三、五官超短波治疗仪2台
四、电针治疗仪10台
五、艾灸排烟设备6个床位
仪器技术参数如下：
一、中频脉冲治疗仪
技术参数：
1.中频载波频率: (1000、2000、3000、4000、5000、6000、8000、10000）,误差为士10%
2.低频调制频率: (0.5~150) Hz,误差为士10%
3.调制波形:方波、三角波、指数波、正弦波、锯齿波、尖波，基波波形:方波
4.调幅度:在0~ 100%范围内分为23%、60%、100%三级，调幅度允差士5%
5.输出电流:在基准负载500Ω时，输出电流极限值不大于100mA,且在0mA~100mA之间连续可调。
二、超短波治疗仪
技术参数：
1.振荡频率:40.68MHz士1.5%。
2.结构及组成:电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。
3.输出功率连续可调:连续输出60 -250mA，任意点均在谐振点上。
4.输出功率:200W士20%。
5.输出模式:三种输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。连续输出模式、断续输出模式、脉冲输出模式。断续频率; 10~200Hz， 步进≥10 Hz.
三、五官超短波
技术参数：
1.电源电压：220V±10% 50HZ
2.振荡频率：43MHZ
3.最大输出功率：40W
4.消耗功率：不大于150W
5.环境要求：环境温度0~40℃相对温度在80%以下
四、电针治疗仪
技术参数：
1.电源：内置电源（AC220V±22V,50Hz或DC6V）4节2号电池;
2.输入功率：≤15VA。
3.输出波形为连续波、疏密波、断续波3种波形，可选择。
4.连续波频率范围：0.8Hz～100Hz可调。
疏密波、断续波波形输出频率范围：10～26次/分钟。
波宽：正脉冲300us±30%；负脉冲200us±30%。
5.输出电压正脉冲峰值≤90V（1KΩ负载）。输出电压负脉冲峰值≤40V（1KΩ负载）。
                                 

五、艾灸排烟设备技术参数

	序号
	技术参数

	1
	总要求：
艾灸室安装  6  张床位的艾灸排烟系统设备。
含艾灸排烟机、连接管道、艾灸排烟罩、上下升降系统、配套变频控制系统。

	2
	排烟罩规格要求：
排烟罩采用亚克力材质，厚度不小于4mm;排烟罩顶部设置对开式调节风量闸板。排烟罩要求制作美观，一体成型，边缘倒角处理且光滑。
排烟罩尺寸：1m*0.5m,数量 6  套。

	3
	上下升降管道要求：
排烟罩可以根据需要自由上升、下降。
上下升降系统采用亚克力套管伸缩，长度不小于550mm，管径不小于130×150mm；亚克力管壁厚不小于5mm，伸缩固定管段端口密封件处理，密封严格，伸缩自如。

	4
	艾灸排烟风机要求：
金属变频调速排烟风机选用直联形式，单台排风流量不小于4000m3/h,排风机固定支架与地面之间加装橡胶减震垫,有效防止排风机及电机雨淋且能抗风吹。
2张床（含2张）以上的艾灸室要安装变频调速控制系统，风量随意调节。

	5
	变频调速控制系统：
艾灸室要安装变频调速控制系统，风量随意调节。
调速控制器采用旋钮式调速变频器，变频器负荷与风机电机相匹配，变频器安装在铁质带锁配电箱内，安装配套的空气开关。
2张床（含2张）以上的艾灸室要安装变频调速控制系统，风量随意调节。

	6
	排烟机和主管道连接：
排风机与排风管道采用软连接方式进行连接，连接部位采用卡箍进行紧固，要求软连接耐用、寿命长。
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