放疗定位体膜议价参数：
本次议价体膜包含大S头颈肩膜、胸腹体膜、腹盆腔体膜及真空垫四种，其中前3项统一报价。
上述定位体膜应与科室定位体架及一体定位体架相适用。
体膜水中软化温度不高于95摄氏度。
软化及冷却时间不大于3分钟。
体膜应有较好的塑形性，在患者体型及体重未见明显变化的情况下，体膜不能有较明显的形变。
[bookmark: _GoBack]体膜与患者皮肤接触时具有良好的安全性，应符合符合相关医疗器械准入规定。
提供体膜配套全碳维一体体架3套（含配套头枕、体位固定、治疗床适配条等配件）。
提供体膜定位金点及标记记号笔（与每次体膜数量相适应）。
提供真空垫充气泵及接口软管。
体膜应外表光滑，硬化后不能出现明显可能划伤患者的棱角。
体膜完好率大于95%
