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设备应用流体力学原理，采用新型高效气泵双气路推进设计，匹配进口精密压力传感器，微电脑实时监控、实时显示、动态可调，气路、水路、电路完全分离式工位设计，多功能合一设计，可行小儿肠套叠气钡灌肠整复术、双重对比造影灌肠、钡剂造影，术前灌肠清洁、不全性肠梗阻等治疗及诊断效用。
主要技术参数与性能特点：
1、智能化操作平台：操作平台全数码显示，落地移动式主机，两种工作模式，双气路推进，实时显示，动态可调，超压、漏气自动检测与保护，故障自动声光报警。 
*2、最优工作环境：电源：AC220±10％、50±1Hz功耗：≤50W，环境条件：温度 0-45℃， 湿度 ≤80%，噪音≤65dB，电击安全分类为Ⅰ类B型。
*3、床边治疗机型：可移动式立式机型，无需再配置治疗车，方便急诊、危重病人或科室治疗室紧缺的用户选用治疗。
*4、压力范围：0～20Kpa，检测误差≤0.1Kpa，超压自动卸压，声光同步报警，漏气自动补偿功能。 
*5、两种工作模式：自动恒压和自动脉冲模式，间隔8S以60％比率自动脉冲，方便肠套叠整复使用。
6、三重压力保险：气泵最大压≤22kpa ，设定压力范围0～20 kpa，自动校准保险压（工作压﹢2 kpa）。
*7、手动兼遥控功能：手动、遥控任选，100m内任意角度灵敏遥控主机，所有功能均可遥控。
8、本仪器系应用流体力学原理，采用新型气泵作为压力源，进口精密压力传感器作为实时压力显示，传导的器件。
9、抗干扰功能：设备自带隔离变压器、漏电自动保护器和噪音滤过器 ，特配强大的多层次的抗干扰功能，预防院内X－ray、CT机、MRI等大型电子设备的干扰。
