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1、地箱中有水、空气过滤器，水、气压调节阀和压力表。
2、治疗机固定方式：治疗机固定在牙椅上，可左右安装。
3、全铝合金一体化地箱设计。
4、手机悬挂方式：下挂方式。
5、内置式管路设计。
6、器械盘：≥70×30cm，具有锁定装置，在任何位置器械盘倾斜角度≤3度。器械盘垫可高温消毒。
7、器械盘内具有水气压力调节阀及防回吸装置。
8、器械盘的托承力：≥2Kg。
9、水杯注水器：无飞溅设计.
10、痰盂：采用陶瓷痰盂,可拆卸。
11、口杯及痰盂控制:气控延时设计，医生位助手位分别控制
12、助手位:工具支架可拉长，多节伸缩式设计
13、吸唾器：
气流吸引（中央负压），吸水速度:≥400mL/min，自动控制
14、强吸：
强吸口与弱吸口直径一致，可插入一次弱吸管，气流吸引，管线可任意取下清洗消毒。自动控制。
15、三用枪：三用枪头部可拆卸消毒。
#16、手术灯:
LED手术灯,感应式调节光强,无级调节光强，光强范围3,100~28,000LUX
≥5个光源，色温：≥5000K，光带范围：≥85mmX155mm
17、病人椅：多组预置位，双扶手设计，右侧长扶手可转动≥90°
#18、驱动方式：电动液压。
19、病人椅的最高位：≥800mm。最低位：≤430mm
20、病人椅的提升重量：≥135Kg。
21、椅背：人体工程学设计，无拉伸感。
22、椅面：椅面柔软，光滑，耐磨，易清洗和消毒。
23、治疗台控制方式:
治疗台开关手动调节椅位，记忆椅位≥3个，具有漱口位。
具有导航操纵杆调节牙椅位置。
脚控控制手机工作喷水、喷气功能
24、头枕：双关节头枕
#25、水路感控系统：手机管线自动消毒。综合治疗台水路符合 ：最新版《口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范》要求。
26、原厂医师椅一把、助手椅一把。
27、配置高速手机2把、低速手机1套（包含低速直手机、低速弯手机、气动马达各1个）
#28配光固化灯要求：光学聚焦，光束准直；光谱范围：385-515nm,双波段满足临床所有新老材料固化需求，分395-410nm,/420-515nm峰值。功率≥ 3200mv/cm²。时间：固定3s。LED灯组与航空铝一体成型，无导光棒，防摔；垂直90°照射。
29配洁牙机要求：集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能 于一体。 
主要技术参数：
1、电源输入: 220-230V 50-60Hz,
2、输出的手柄振幅: 20-210um，
3、输出的尖端振动频率: 28-36kHz
4、输出的半偏移力(最大功率): ≥5N
5、尖端输出功率: 3W-20W
6、进水压力 : 1bar -5bar (0.1MPa ~0.5MPa)
7、进气压力: 5.5bar-7.5bar (0.55MPa ~0.75MPa)
8、喷砂系统出水水温: 0-45℃
9、工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成。
10、三段式手柄设计
11双水路切换
12工作尖采用不锈钢或钛合金材质。
13、自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液。
14、超声手柄和喷砂手柄可自由拔插， 可高温高压灭菌。
15配置要求标配：



